连云港市第一人民医院

**技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**采购，卖方负责将**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

要求直径2.0活检通道检查镜下畅通应用，冷冻探针直径≤1.8mm。

标准技术参数

序号	项目	参数值

1	电源	220±22V/50±1Hz

2	制冷剂	笑气N2O或干冰CO2

3	工作压力	4-6Mpa

4	最大功率	≤50W

5	冷冻时气体损耗量	大约35克-50克/Min

6	复温时气体损耗量	小于3克

7	最大废气排出量	40-60升/分钟

8	探头温度	-50℃至-89℃

9	冷冻降温时间	＜4S

10	冷冻升温时间	＜5s

11	温度或压力显示	压力显示

12	保护级别	Ⅰ级

13	最大接地电阻	0.1Ω

14	主电源与地线绝缘电阻	＞10MΩ

15	主机外壳与电源间绝缘电压	1.5KV

16	探针与电源间绝缘电压	4KV

17	对地漏电流	<0.1mA

18	适用部件	BF型

19	脚踏开关	医用防爆、防水

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。