连云港市第一人民医院

眼科手术显微镜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院眼科手术显微镜采购，卖方负责将眼科手术显微镜运抵买方指定手术室，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用。

二、参数要求：

设备名称：眼科手术显微镜

本次采购数量：1台

1. 用途：用于高质量完成白内障、玻璃体切除等眼科显微手术。

2. 光学部分：

①满足前后节各种复杂眼科手术；

②有复消色差技术；

③四光路设计，主刀镜、助手镜同步或独立变倍、变焦；

④聚焦范围：≥50mm；

⑤电动连续变倍，放大倍数：含4.1 x - 20.0x (10倍目镜，200mm物镜)；

⑥视野范围：含10.1 - 51.4 mm (10倍目镜下）；

⑦电动内置倒像镜；

3. 照明部分：

①立体同轴照明系统；

②照明光路：四照明光路设计；

③红反射照明：立体同轴红照明；

④有内置裂隙照明；

4. 支架部分：

①多功能无线脚控；

②XY水平移动范围：≥60x 60mm；

③可预设个性化参数≥30个；

5. 眼底广角观察系统：

①双倒像镜：主刀和助手双倒像镜；

②眼底广角镜控制：电动；

③前置镜：可重复消毒使用，含黄斑镜、广角镜；

6. 摄录像功能：

①一体化监视器：全高清医疗级监视器

②高清摄像头：内置眼科医疗级全高清3CMOS摄像头；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库，保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册，维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后，卖方应在7天内派专业工程师到达现场，提供安装、调试等服务，协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2免费保修期≥2年，卖方须保证8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训，保证操作人员正常使用设备各项功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%，维修人员自接到用户报修2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方需提供维修能力证明材料。

4．其他要求

4.1投标设备需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2交货时提供海关报关单和商检证书。

4.3提供所投型号产品的真实用户。

5.交货期：一个月

6.中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本，否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！