连云港市第一人民医院开发区院区

CT参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区CT采购，卖方负责将CT运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: CT            本次采购数量： 1台

| 编号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端螺旋CT | 1套 | 探测器排数：≥64 |
| 2 | 随机附件 | 1套 | 提供 |
| 3 | 技术资料 | 1套 | 提供 |
| 4 | 高压注射器 | 1套 | 提供（欧力奇） |

设备技术规格及要求：

| 序号 | 项目 | 要求 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 探测器及扫描架系统 |  |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
| 1.2 | 扫描架孔径 | ≥65cm |  |
| 1.3 | 扫描架倾角（非数字倾角） | ＞±24° |  |
| 1.4 | 探测器类型： |  |  |
| 1.5 | 探测器排数 | ≥64 | * |
| 1.6 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥40 mm |  |
| 1.7 | 每排探测器单元数（X-Y轴） | ＞900个 |  |
| 1.8 | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ＜0.625mm |  |
| 1.9 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 | 提供 |  |
| 2 | 扫描参数 |  |  |
| 2.1 | 机架最快旋转扫描时间（不含等效概念） | ＜0.5秒/360° |  |
| 2.2 | 最薄扫描层厚 | ＜0.625mm |  |
| 2.3 | 最薄图像重建层厚 | ＜0.625mm |  |
| 2.4 | 螺距范围 | ≥0.1~2.0 |  |
| 2.5 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100秒 |  |
| 3 | X线球管及高压发生器 |  |  |
| 3.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）： | ＞7.0MHU | * |
| 3.2 | 球管阳极最大散热率 | ＞1000kHU/min | * |
| 3.3 | 球管最大电流 | ≥600mA | * |
| 3.4 | 球管最小电流 | ＜10mA | * |
| 3.5 | 球管最大电压 | ≥140KV | * |
| 3.6 | 最小球管电压 | ≤70KV | * |
| 3.7 | 球管电压可调档位数量 | ≥5档 |  |
| 3.8 | 球管大焦点 | ≤1.0mm×1.0mm | * |
| 3.9 | 球管小焦点 | ≤0.7mm×0.7mm | * |
| 3.10 | 高压发生器实际功率（不含等效概念） | ＞70kW |  |
| 4 | 图像质量 |  |  |
| 4.1 | X-Y轴空间分辨率@0%MTF | ≥14LP/CM |  |
| 4.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥14 LP/CM |  |
| 4.3 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |
| 4.4 | 2mm@0.3%密度分辨率对应辐射剂量 | ≤31mGy |  |
| 5 | 扫描床系统 |  |  |
| 5.1 | 扫描床长度 | ≥230cm |  |
| 5.2 | 扫描床可扫描垂直升降范围 | ＞45cm |  |
| 5.3 | 扫描床水平移动范围 | ≥180cm |  |
| 5.4 | 扫描床水平移动最高速度 | ≥180mm/s |  |
| 5.5 | 扫描床垂直升降最高速度 | ≥20mm/s |  |
| 5.6 | 扫描床承重量 | ≥190kg |  |
| 6 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 6.1 | CPU≥4核，内存≥24GB | 具备 | * |
| 6.2 | 硬盘容量 | ＞1TB | * |
| 6.3 | 液晶显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1200 | 具备 |  |
| 7 | 原厂高级图像后处理工作站（2套客户端） |  |  |
| 7.1 | CPU≥4核，内存≥24GB | 具备 | * |
| 7.2 | 硬盘容量 | ＞1TB | * |
| 7.3 | 液晶显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1200 | 具备 |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |  |
| 8.1 | 多平面重建MPR | 提供 |  |
| 8.2 | 最大密度投影(MIP) | 提供 |  |
| 8.3 | 最小密度投影(MinIP) | 提供 |  |
| 8.4 | 曲面重建(CPR) | 提供 |  |
| 8.5 | 容积三维重建 (VR) | 提供 |  |
| 8.6 | 区域生长容积分析功能 | 提供 |  |
| 8.7 | 表面重建（SSD） | 提供 |  |
| 8.8 | 容积漫游（VRT） | 提供 |  |
| 8.9 | 组织裁剪 | 提供 |  |
| 8.10 | 自适应滤波条状伪影消除技术 | 提供 |  |
| 8.11 | 图像增强技术 | 提供 |  |
| 8.12 | 图像减影功能 | 提供 |  |
| 8.13 | CT电影功能 | 提供 |  |
| 8.14 | CT血管造影（CTA）头颅、心脏 | 提供 |  |
| 8.15 | CT三维仿真内窥镜显示功能 | 提供 |  |
| 8.16 | 心脏冠脉分析软件包 | 提供 |  |
| 8.17 | 肺结节自动筛查软件 | 提供 |  |
| 8.18 | 三维肺气肿分析评估软件 | 提供 |  |
| 8.19 | 体部灌注软件 | 提供 |  |
| 8.20 | 神经灌注软件 | 提供 |  |
| 8.21 | 冠脉及心脏的三维成像 | 提供 |  |
| 8.22 | 三维血管CTA | 提供 |  |
| 8.23 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成 |  |
| 8.24 | 满足三大中心（胸痛，卒中，创伤）使用要求 | 提供 |  |
| 9 | 低剂量平台 |  |  |
| 9.1 | 提供高端低剂量迭代技术 |  |  |
| 9.2 | 提供智能mA调节技术 | 提供 |  |
| 10 | 维修工具一套 | 提供 |  |
| 11 | 需要负责PACS技师工作站对接费用 | 提供 |  |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能,提供工程师1周2人次培训。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内到场，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！