连云港市第一人民医院开发区院区

移动DR参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区移动DR采购。卖方负责将移动DR运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能需求 |  |
|  | 移动式X射线摄影系统，专门设计用于病房、重症监护室、早产病房、门诊部、手术室和中心放射科的应用。 |  |
| 2 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 高频发生器逆变频率 | ≥25KHz |
| 2.1.2 | 最大功率 | ≥30KW |
| 2.1.3 | 最高管电压 | ≥125KV |
| 2.1.4 | 最高管电流 | ≥400 mA |
| 2.1.5 | 最短曝光时间 | ≤1 ms |
| 2.1.6 | 最长曝光时间 | ≥3 s |
| 2.2 | X线球管 |  |
| 2.2.1 | 球管类型 | 旋转阳极球管 |
| 2.2.2 | 阳极转速 | ≥3000rpm |
| 2.2.3 | 过载保护功能 | 具备 |
| 2.2.4 | 焦点 | 0.6/1.2mm |
| 2.2.5 | 球管热容量 | ≥107KHU |
| 2.2.6 | 有线曝光手闸开关 | 具备 |
| 2.2.7 | 无线遥控曝光 | 具备 |
| 2.2.8 | 无线遥控器控制范围及类型 | ≥10m，射频或红外或蓝牙 |
| 2.3 | 准直器 |  |
| 2.3.1 | 多叶片准直器集成到球管外壳中 | 是 |
| 2.3.2 | 旋转角度 | ≥±90° |
| 2.4 | 数字图像采集系统 |  |
| 2.4.1 | 可以使用直流电（电池）和交流电源曝光 | 是 |
| 2.4.2 | 无线平板探测器尺寸 | ≥14×17英寸 |
| 2.4.3 | 探测器材料 | 碘化铯非晶硅 |
| 2.4.4 | 采集矩阵 | ≥2300×2800 |
| 2.4.5 | 像素尺寸 | ≤148 μm |
| 2.4.6 | A/D转换率 | 16bit |
| 2.4.7 | 无线模式图像预览时间 | ≤5秒 |
| 2.4.8 | 无线模式完整成像时间 | ≤10秒 |
| 2.4.9 | 最大承重 | ≥150kg |
| 2.4.10 | 数据传输方式 | 无线WIFI |
| 2.4.11 | 在线自动充电 | 具备 |
| 2.5 | 数字图像处理系统 |  |
| 2.5.1 | 触摸屏显示器 | 是 |
| 2.5.2 | 显示器尺寸 | ≥17英寸 |
| 2.5.3 | 图像存储 | ≥5000幅 |
| 2.5.4 | 具备无线、有线双模式数据传输 | 具备 |
| 2.5.5 | 支持与RIS和HIS系统的集成 | 具备 |
| 2.5.6 | 按照器官进行摄影检查 | 具备 |
| 2.5.7 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量等 | 具备 |
| 2.5.8 | 支持自定义患者列表显示 | 具备 |
| 2.5.9 | 支持DICOM3.0，包括： DICOM Send， DICOM Print， DICOM Storage commitment， DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS | 具备 |
| 2.6. | 机械装置 |  |
| 2.6.1 | 机体移动方式 | 电动 |
| 2.6. 2 | 车身宽度 | ≤590mm |
| 2.6. 3 | 曝光电池充满电可曝光次数 | ≥200次 |
| 2.6.4 | 驱动电池充满电可持续行驶 | ≥20公里 |
| 2.6. 5 | 前端防碰撞方式 | 压力感应式 |
| 2.6.6 | 即时充电技术，可以实现边充电边曝光 | 具备 |
| 2.6.7 | 最大上坡角度 | ≥7° |
| 2.6.8 | 整机重量 | ≤450kg |
| 2.6.9 | 球管旋转角度 | ≥± 180° |
| 2.6.10 | 球管倾斜角度 | ≥ 120° |
| 3 | 供应商需要承担PACS技师工作站对接费用 |  |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能,提供工程师1周2人次培训。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！