连云港市第一人民医院开发区院区

便携式超声参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区便携式超声采购，卖方负责将便携式超声运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:便携式超声               本次采购数量：2台

1.主机系统性能概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 ≥11寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶触摸屏显示器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 全方位人机工程学设计

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

1.2.2 数字化通道数>=814564

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1空间复合成像技术或相似技术，彩色模式下同样适用

1.3.2磁共振相素优化技术或相似技术

1.3.3 实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.4 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动

1.3.5 实时和非实时高分辨率放大

1.3.6 支持扩展成像（widescan）及相似技术

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.6 组织多普勒成像（TDI）

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.8激活的原始数据处理功能

1.9可支持ICE导管探头连接到主机

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 外周血管测量

2.4 心脏功能测量与分析

2.5 心功能定量、半定量技术

2.6.1 自动心肌应变定量 （SQ）及相似技术

2.6.1.1自动或半自动心内膜边界追踪，曲线显示模式、解剖M型显示模式等。

2.6.1.2 无角度限制，追踪斑点可视可调

2.6.1.3 能够提供整体及局部室壁运动的定量数据，能够准确评估左心室局部收缩期功能，并具有18节段牛眼图显示。

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4.参考信号：心电图和生理信号

5. DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式

6.记录装置：

6.1 内置固态硬盘

6.2 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像

六.技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥11”高分辨率彩色超薄液晶触摸监视器，亮度可调

1.2探头接口可由台车扩展为≥1

1.3 标配台车，台车探头接口≥1

2.探头规格

2.1频率：超宽频带探头

2.2二维及多普勒(B/D) 兼用

2.3类型：相控阵、凸阵、微凸

2.4探头类型及数量：腹部探头1把、浅表探头2把、血管探头1把、心脏探头1把

3.二维成像主要参数：

3.1扫描：相控阵探头：超声频率2.0-4.0MHz

成人相控阵探头：超声频率1.5-4.5MHz

电子线阵探头：超声频率4.2-11.0MHZ

电子线阵探头：超声频率2.4-10.0MHZ

凸阵探头：超声频率1.6-4.8MHz

3.2声束聚焦：接收自动连续聚焦

3.3回放重现：灰阶图像回放≥2600幅

3.4预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

4.频普多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW

4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

4.3显示方式：B/D，M/D，D

4.4滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择

4.5显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2实时双副对比显像

5.3彩色增强功能：组织多普勒(TDI)

6. 超声图像及病案管理系统

6.1动态图像采集，存储

6.2存储图像及文档： USB闪存设备

6.3 报告存储，检索，统计

7. 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI

8. 专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调

9．专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！