连云港市第一人民医院开发区院区

妇产超声参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区妇产超声采购，卖方负责将妇产超声运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:妇产超声                        本次采购数量：1台

- 用途：妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪。

主要规格及系统概述：

1.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1.1显示器≥21英寸

1.1.2全数字化彩色超声诊断系统主机

1.1.3智能化自编程预设置功能：能够一键自动切换探头/预设条件≥4个

1.1.4数字化二维灰阶成像单元

1.1.5数字化彩色多普勒单元

1.1.6数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.1.7数字化能量血流成像单元

1.1.8连续波多普勒

1.1.9实时二维扫描成像组件

1.1.10实时三维扫描成像组件

1.1.11编码激励技术

1.1.12组织二次谐波成像支持所有探头

1.1.13凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

1.1.14组织多普勒成像技术

1.1.15频率复合成像技术FFC，屏幕可显示

1.1.16实时三同步能力

1.1.17实时空间复合成像用于除相控阵外的所有探头，可视可调，可调级别至少

2级，应用于2D, 3D，CFM等模式, 加CFM后此技术不取消

1.1.18二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像

1.1.19二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整

1.1.20一体化实时立体成像技术, 容积成像速率达到42容积/秒

1.1.21 具有胎儿自动识别技术或相似技术

1.1.22支持机械指数和热指数警报设置

1.1.23系统支持多语言操作界面（包括中文）

1.1.24实时4D支持腹部，腔内等类型容积探头。

1.1.25  探头配备：腹部探头1把、四维腹部探头1把、胎儿心脏探头1把、腔内探头1把、浅表探头1把。

1.1.26设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本；

1.2  测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 1.2.1一般测量

- 1.2.2妇、产科测量

- 1.2.3心脏功能测量

- 1.2.4多普勒血流测量与分析

- 1.2.5外周血管测量与分析

1.3图像存储与(电影)回放重现单元

- 1.3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用

- 1.3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度

- 1.3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

1.4输入/输出信号：

- 1.4.1输入：USB

- 1.4.2输出：S端子、USB、VGA、HDMI

- 1.4.3DICOM 3.0接口

1.5图像管理与记录装置：

- 1.5.1硬盘容量≥1T , 动静态图像图像储存大于等于400GB

- 1.5.2CD－RW/DVD -RW刻录机，DVR刻录机

1.5.3可配备3D/4D容积数据离线处理软件，满足教学、培训和科

研的要求

1.5.4供应商需要提供配套的采集电脑，以及包含医院PACS系统报告工作站1套

2.1  系统通用功能：

- 2.1.1监 视 器：≥21″监视器

- 2.1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

- 2.1.3探头接口：≥3个，可随意互换使用

- 2.1.4探头接口为无针式接口，

- 2.1.5≥12英寸独立触摸操作屏

- 2.1.6操作控制台可实现高度调节，并可左右转动

- 2.1.7电缆防缠绕管理系统

- 2.2探头规格

- 2.2.1频率：超宽频、变频探头,中心频率可选择  ≥3种

- 2.2.2类型：高频探头中心频率≥10MHz

- 2.2.3振子：腔内容积探头阵元数≥192振子

- 2.2.4B/D兼用：线   阵：B/PWD

凸   阵：B/PWD,B/CWD

- 2.2.5穿刺导向：可配穿刺导向装置

- 2.2.6具有实时立体成像探头

- 2.3   二维灰阶显像主要参数：

- 2.3.1扫描：

电子凸阵：超声频率2.1— 4.8MHz

电子凸阵：超声频率3.2— 9.0MHz

高频线阵：超声频率3.1— 7.0MHz

容积凸阵：超声频率2.0—7.8 MHz

腔内微凸阵：超声频率4.0 —8.1MHz

扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥41帧/秒

容积探头实时扫描速率达42容积/秒，

- 2.3.2扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

- 2.3.3发射声束聚焦：连续聚焦

- 2.3.4接收方式：多倍信号并行处理

- 2.3.5数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits

- 2.4频谱多普勒：

- 2.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD， CWD

- 2.4.2多普勒发射频率：支持高，中，低档可调

- 2.4.3最大测量速度：

PWD：血流速度最大8m/s; CWD， 血流速度最大为10m/s

- 2.4.4最低测量速度：≤2mm/s

- 2.5彩色多普勒

- 2.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

- 2.5.2具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)

- 2.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！