连云港市第一人民医院开发区院区

无影灯参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区无影灯采购，卖方负责将无影灯运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:无影灯    本次采购数量：手术室9台，产房6台

（一）手术室LED无影灯（子母灯）9台

  - 手术灯能够稳定定位不漂移，每个灯头需具备三个以上的360°和两个以上180°的旋转关节，操作灵活而且范围大，灯头采用平衡设计提供医生与护士精确的灯头定位需求。

  - 9套手术灯全部预留手术野摄像功能，采用中置无线全高清（FULL HD）变焦摄像系统。中置摄像头具有通用性，可拆卸、可互换。9套手术灯配置1个高清摄像头，中置摄像头可拆卸、可以在9组灯中互换使用。

  - 摄像功能具有自动与手动对焦功能，有自动对白功能，提供色彩稳定的图象，分辨率：1080P，光学变焦达到≥12倍，数码变焦达到≥10倍。摄像头具有自动聚焦及图像放大，光影同步，保证影像反映实际操作程序，摄像头分辨率：≥400万像素。

  - 每组灯配备一个由弹簧臂（进口）支撑的19寸医用高清显示屏，弹簧臂须有≥5个万向节系统，活动灵活，配置高清数据接口。

  - 配置一个图像处理系统放置在指定区域。

  - 使用高清视频线路（通过灯塔内置线路）连接摄像头和显示屏（腔镜手术间显示屏可同时连接腔镜显示屏，作为腔镜显示分屏），预留高清视频线路至手术间指定墙体，以及指定地点的图像处理系统。

  - 具有灯泡故障报警功能，当LED出现故障时,手术灯会自动故障报警,增加光容量,可完成手术。

  - 具备自动光亮度控制功能（可根据医院要求选配），灯头可根据医生站位自动调节LED发光亮度，保证术野光照度稳定。

| 灯头要求（子母灯） | A（母灯头） | B(子灯头） |
| --- | --- | --- |
| 技术原理 | LED无影灯 | LED无影灯 |
| 灯头直径（mm） | ≥600 | ≥500 |
| 灯泡数量 | ≥50个 | ≥50个 |
| 灯泡使用寿命（小时） | ≥50，000小时 | ≥50，000小时 |
| 亮点调节 | 10级调节 | 10级调节 |
| 内置摄像头 | 像素大于200万 |  |
| 配置高清显示屏 | 大于20英寸 |  |
| 影像处理系统 | 配置 |  |
| 消毒手柄 | 每个灯头配置2个、应可在134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽中灭菌 | 每个灯头配置2个、应可在134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽中灭菌 |

（二）产房无影灯5台（单灯头）和1台（子母灯：配置参数与手术室一样）

  - 采用 LED 冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光。

  - 采用进口 LED 灯泡，灯泡寿命≥50000 小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。

  - 无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术 照度，提升手术效率。

  - 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度 10 级可调。

| 灯头要求 | 单灯头 |
| --- | --- |
| 技术原理 | LED无影灯 |
| 灯头直径（mm） | ≥500 |
| 灯泡数量 | ≥50 |
| 灯泡使用寿命（小时） | ≥50，000小时 |
| 影像处理系统 | 配置 |
| 消毒手柄 | 配置2个、应可在134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽中灭菌 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！