**连云港市第一人民医院开发区院区**

**除颤仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**除颤仪**采购，卖方负责将**除颤仪**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:除颤仪**  **本次采购数量：12台**

1. 防电击类型I类
2. 开机时间小于5 s
3. 5英寸即以上彩色液晶显示屏
4. 支持手动异步除颤、同步除颤和AED除颤
5. 双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
6. 体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外除颤电极板为成人/ 小儿多功能一体型
7. 体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电功能，具备充电完成指示灯
8. 体外手动除颤能量选择支持15种及以上，能量范围：1-360J
9. 提供病人接触阻抗指示，显示病人与电极板/电极片接触阻抗状态及具体阻抗值
10. 使用新的充满电的电池，手动除颤选择能量200 J，充电时间小于5 s，选择能量360 J，充电时间小于10s
11. 除颤放电后ECG恢复时间小于5s
12. 支持3/5/导心电或者更高导联
13. 提供智能免维护可充电锂电池，提供电池电量指示，可用于快速评估电池电量状态
14. 提供不小于6 h连续监护，或不小于200次最高能量除颤
15. 提供高、中、低三种报警级别
16. 支持1 GB及以上内存；单个病人支持最高1000条事件记录
17. 支持最长72 h参数趋势回顾
18. 具备设备故障指示灯，并且具有声光报警
19. 支持在关机状态下按设定时间定期进行自检

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**