**连云港市第一人民医院开发区院区**

**转运呼吸机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区转运呼吸机采购，卖方负责将转运呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

1.适用病人范围：小儿－成人（体重＞5公斤）。

2.屏幕≥6英寸，中文彩色操作界面。

3.通气模式：.有创（AC CV PC）、无创（STS/T AVAPS PC）。

4.触发方式：流速触发\*自动触发（Auto-Trak）。

5.送气方式：方波或递减波。

6.监测参数：气道压力、气道峰压、平均气道压、呼吸频率、吸呼比、峰值流量、吸气潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、漏气量；压力柱状图动态显示。

7.内置后备电池，可供使用3小时。

8.可预设二套呼吸模式，节省操作时间。

9.报警：电源、管道脱落、吸/呼压力、氧流量/压力、吸/呼潮气量、分钟通气量、呼吸频率等报警。报警、事件回顾功能。

10.显示压力和流速呼吸波形。

11.设置参数：（潮气量：50-2000ml；呼吸频率 0－60bpm；SIMV频率1－60bpm；吸气时间0.3－5.0s；窒息时间10－60s；窒息率4－60bpm；吸气压力0－50cmH2O ；CPAP 0－20cmH2O；PEEP 0－25cmH2O；压力支持0－30cmH2O流量触发1－9L/min；氧浓度21-100%；）。

 12.配专用台车

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**