连云港市第一人民医院开发区院区

有创呼吸机参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区有创呼吸机采购。卖方负责将有创呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 参数要求：

- 设备名称：有创呼吸机                数量：8台

（一）知名品牌，适用于成人、儿童，具备有创、无创通气模式，气动电控（配压缩机）或电动电控呼吸机，屏幕≥10.4寸，触摸屏。呼出流量传感器类型：热膜式、热丝式、压差式、超声式等。

（二）呼吸模式（或相同类型模式）

1、辅助/控制通气（A/C）

2、同步间歇指令通气（SIMV）

3、自主呼吸（SPONT）

4、持续气道正压通气（CPAP）

5、压力支持通气（PSV）

6、双水平正压通气（Bi-level）

7、专用无创通气（NIV）

8、漏气补偿功能（LC）

9、窒息通气（Back-up Ventilation）

（三）参数设置

1、潮气量：                ≥50-2000 ml

2、呼吸频率：              ≥4-60BPM

3、吸气压力：             ≥5-60 厘米水柱

4、PEEP/CPAP：            0～45厘米水柱

5、吸呼比：               ≥1:10-4:1

6、吸气时间：              0.2～8 秒

7、呼气时间：              ≥0.20秒

8、流量触发灵敏度：       0.2~20L/min、

9、压力触发灵敏度：       0.1~20厘米水柱

10、管路断开灵敏度：       20~95%

11、窒息时间间隔：         10～60秒

12、压力上升时间：         1-100%

13、呼气触发灵敏度：       1-80%

14、氧浓度：               21-100%

15、最大吸气流速：        ≥60L/min

（四）监测参数

1、压力：PEEP/CPAP，峰值压力，吸气压力，平均压道力

2、容量：自主呼吸和总呼气分钟通气量，呼气潮气量

3、时间：吸呼比，吸气时间，呼气时间，总频率和自主呼吸频率

4、其他：气道阻力，顺应性，内源性PEEP，触发灵敏度，氧浓度

5、实时曲线：容量/时间，流速/时间，压力/时间 压力-容量环，流速-容量环

6、肺功能：顺应性，气道阻力、浅快指数

（五）报警系统

1、具备低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气陷闭（空气限制）、氧气浓度、管道脱落、PEEP测不到、呼气阻塞、流速传感器报警、ASV/APV报警、电源、电池、氧气/空气源监测报警，并有报警安全范围自动设置功能；

2、可调参数：低/高分钟通气量，低/高压力，低/高潮气量，低/高频率，窒息时间。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！