连云港市第一人民医院开发区院区

无创呼吸机参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区无创呼吸机采购，卖方负责将无创呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:无创呼吸机               本次采购数量：2台

1.可设定和监测目标潮气量（范围200-2500ml）。

2.监测病人自主呼吸与机器的同步性

3.最大流速≥250L / min

4.最大漏气补偿≥150L / min

5.机器自检功能；

6.流量-时间曲线和容量-时间曲线在线分析，可波形显示

7.呼吸模式:CPAP,S,T,ST等模式。

8.压力范围:吸气压6-30hpa ，呼气压4-20hpa

9.可显示模式、压力、频率、漏气量、潮气量、吸气时间、呼气时间、吸呼比、等参数。

10.报警功能：声光双重报警、高压、低压、病人窒息、管道脱落、泄漏、机器故障、显示事件发生及持续时间。

11.低噪音设计。

12.带专用台车。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考