连云港市第一人民医院开发区院区

大无创呼吸机参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区大无创呼吸机采购。卖方负责将大无创呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 大无创呼吸机              本次采购数量：1台

（一）基本要求：

1、知名品牌；

2、可用于成人及儿童（≥20Kg）呼吸衰竭患者使用；

3、具有危重症患者无创通气使用认证；

4、显示屏≥12英寸，彩色中文触摸屏操作；

（二）性能要求；

1、具有CPAP、S/T、PC等通气模式；

2、使用单肢管路进行无创气；

3、采用近心端独立测压管，数据准确，人机同步性更好 ；

4、内置精确控氧模块，氧浓度21-100%精确可调，且不受流量流速影响；

5、同屏显示：病人流速波形、容量波形、压力波形、监测参数、设置参数；

6、实时监测PIP、 病人/全部漏气量、 病人触发率、 呼吸频率、 Ti / Ttot和 分钟通气量等；

7、吸气触发灵敏度全自动调节（非人工档位调节，减少临床工作量）；

8、呼气切换灵敏度全自动调节（呼吸机存在大量漏气的情况下，仍可保持病人与呼吸机的同步，保障合适的潮气量，最大限度降低病人呼吸做功）；

9、具有面罩/端口预设功能，可提高漏气补偿准确性，同时可提示面罩佩戴是否合适；

10、具有智能待机功能，无需关机，断开面罩即可进入待机状态，且患者触发后第一口呼吸即可同步；

（三）参数要求：

1、采样频率≥1000Hz;

2、 具有高速静音涡轮，流速≥240L/min;

3、具有自动漏气补偿功能，漏气补偿量≥60L/min；

4、CPAP （持续正压通气压力）      4 - 30 cmH2O

EPAP （呼气压力）              4 - 20cmH2O

IPAP  （吸气压力）             4 - 40 cmH2O

5、 I-time (吸气时间)              0.30 - 3.00 s

6、 Max P (AVAPS模式下最大IPAP)     6 - 40 cmH2O

Min P (AVAPS模式下最小IPAP)    5 - 30 cmH2O

7、 FiO2 可调，氧浓度调节范围       21 - 100%

8、 Ramp time（延时升压时间范围）   5 - 45 min

9、 Rate (呼吸频率)                4 - 60 BPM

10、 Rise (上升时间)                 1 – 5档

（四）报警功能：

1、具备完善的报警功能。包括高/低压力、高/低潮气量、高/低呼吸频率、低分钟通气量、低吸气压力延迟时间报警等；

2、同时在屏幕上显示报警内容，便于临床医师及时处理报警状况；

（五）配置要求：

1、内置电池≥6小时；

2、原厂面罩、管路≥5套；

3、精准PEV漏气阀；

4、分体湿化器；

5、台车；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！