连云港市第一人民医院开发区院区

空气消毒机参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区空气消毒机采购。卖方负责将空气消毒机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:空气消毒机（壁挂式、移动式）          采购数量：50台

（一）主要功能：

1、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；

2、UV管、电机、负离子故障自动检测带故障提示；

3、UV强度在线自动检测；

4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、定时、遥控、手控多控消毒运行；

7、风速高、中、低可选；

8、方便于日常清洗、保养、维护；

（二）壁挂式空气消毒机主要技术参数：

1、适用体积：≥80m3 ；

2、外形：平板壁挂式；

3、循环消毒风量：≥800m3/h；

4、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7×103μW/cm2；

5、消毒功率：≤500W

6、紫外线管寿命：≥5000h；

7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2；

8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3；

9、负离子发生量：≥6×106个/cm3；

10、噪音：≤55dB(A)	；

11、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

12、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）；

13、安全防护类型：I类

（三）移动式空气消毒机主要技术参数：

1、适用体积：≥80m3 ；

2、外形：移动式；

3、循环消毒风量：≥800m3/h；

4、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7×103μW/cm2；

5、消毒功率：≤500W

6、紫外线管寿命：≥5000h；

7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2；

8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3；

9、负离子发生量：≥6×106个/cm3；

10、噪音：≤55dB(A)	；

11、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

12、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）；

13、安全防护类型：I类

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！