连云港市第一人民医院开发区院区

麻醉机参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区麻醉机采购。卖方负责将麻醉机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

设备名称: 麻醉机               本次采购数量：5台

（一）用途：用于手术麻醉，适用新生儿，儿童，成人。

（二）主要技术参数与性能指标：

1.呼吸模式：具有容量控制VCV和压力控制PCV模式，还需有SIMV、PCV-VG和PEEP模式。容量模式下最低潮气量设定值以满足≤20ml（数值越低越好）。标配预防术中肺不张的解决方案。具有潮气量实时动态补偿。

2.屏幕监测值，显示气道压力，流量，容积曲线波形，并能监测呼出潮气量、呼吸频率、分钟通气量、吸呼比、气道压力（Paw Peak PEEP），氧气，空气，笑气压力值的功能，以及显示各种气体浓度和肺功能监测结果。

3. 具有氧气、空气，笑气、二氧化碳浓度和五种麻醉药物浓度监测和自动识别功能，并显示吸入/呼出麻醉气体浓度值，波形。

4. 具有肺功能监测功能：可监测呼吸道力学参数，包括：气道各种压力监测、吸入和呼出潮气量和分钟通气量监测、呼吸频率及吸呼比监测、呼末正压监测、气道顺应性监测以及气道阻力监测，能描记出实时压力-容量环。

5. 能设置多种报警参数，成人儿童通用。

6.双麻醉气体挥发罐罐位，其中一个需配置原厂最新款七氟烷挥发罐。

7.麻醉机具有开机自检功能。

8.三气源电子流量计：氧气（0.05 -15.0L/min）、空气（0.05 -15.0L/min）、笑气（0–10L/min）。流量补偿范围：0.2~15L/min，气道压力监测：－9～99cmH2O，呼吸比：2：1～1：5，PEEP： 4～30cmH2O，呼吸频率：4～50BPM。

9.主机显示屏≥15英寸。

10.呼吸回路可拆卸高温消毒

11.配有主动式麻醉废气排放系统

12.氧浓度监测，采用顺磁氧技术，无需氧电池等耗品。

13.低氧保护装置。

14.二氧化碳吸收罐容积大于1500ml。

14.必须开放数据接口，便于连接医院的手术麻醉信息系统。

15.内置电池，保证在断电后能够持续运行1小时以上。

16.配备备用小氧气瓶，安装与麻醉机上，用于中心供氧故障后短时间使用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！