连云港市第一人民医院开发区院区

亚低温治疗仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区亚低温治疗仪采购。卖方负责将亚低温治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:亚低温治疗仪  采购数量：3台

相关参数如下：

- 毯/帽降温控制范围：4℃—42℃，精度：±1℃；

- 最大降温速度：≥2℃/分；最大升温速度：≥2℃/分；

- 体温监测：具有腋温和肛温两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测；

- 体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和体温上限；

- 双路双温输出，双毯或毯/帽可以用一个或两个温度同时工作；

- 时间控制范围：0—99小时或长期运行，可自动计时；

- 水位超限自动报警功能；

- 仪器故障智能诊断；

- 噪声低；

- 体积小，方便在病床间尤其是ICU室移动；

- 双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作；

- 配有2个冰毯、2个冰帽、2个温度探头；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！