连云港市第一人民医院开发区院区

软式内镜清洗工作站参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区软式内镜清洗工作站采购，卖方负责将软式内镜清洗工作站运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 胃镜清洗工作站               本次采购数量：1台

设备名称: 肠镜清洗工作站               本次采购数量：1台

设备名称: 喉镜清洗工作站               本次采购数量：1台

设备名称: 支气管镜清洗工作站           本次采购数量：1台

本次采购软式内镜清洗工作站用于胃镜、肠镜、鼻咽喉镜、支气管的清洗消毒，根据现场进行定制与布局调整，符合使用需求。

1.符合软式内镜清洗消毒技术规范：WS507-2016，具备医疗器械注册证，可安装于科室预留空间；

2.主要配置包括：清洗消毒槽、一体化干燥台、功能背板、清洗槽底柜、照明系统、浸泡槽盖、自动水源开关、高压清洗枪、高压气枪、水龙头、医用空气压缩机、给排水管路、纯净水质处理器、0.01μm超滤除菌净水器、酶液管道循环灌注装置、消毒液管道循环灌注装置、水汽灌注装置、全管道灌流器、灌流器快接插头、手套盒、纱布盒等；

3.清洗槽、台面、干燥台和功能背板使用抗菌、耐酸碱腐蚀材料一次压铸而成，表面平整光滑，无锋角接缝，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡,能保护内镜免受硬冲击造成的损害；

4.清洗消毒槽底柜尺寸与清洗槽实际总长度相配套，柜体框架全部采用USU304不锈钢材质，底部放置加强型底板，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生，防水溅且不易破裂；

5.照明系统亮度高，亮度可达到100W白枳灯的亮度；

6. 浸泡槽盖采用透明亚克力面板，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况；

7.自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生；

8. 高压清洗枪材质采用优质USU304不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染；

9. 304不锈钢专用水龙头数量≥3个，主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长；

10.空压机为无油医用空压机，最大产气量不低于100L/min；

11. 给排水管路内壁不易结垢，耐高压，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，保证无漏水现象；

12. 纯净水质处理器严格按照卫生部《规范》的相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准；

13.超滤除菌净水器用于末洗程序，过滤等级不低于0.01μm，彻底阻隔残细菌、病毒。防止消毒后的内镜免受二次污染；

14. 酶液/消毒液管道循环灌注装置≥2套，触摸感应开关，显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。

15. 水汽灌注装置≥2套，触摸感应开关，显示时间控制，分别控制注水与注气。注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。

16. 全管道灌流器≥2套，可与市场知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插；灌流器快接插头≥4套，所有槽均配有带自锁的快速接头；

17.配套追溯系统，可以实现全流程闭环管理，包含清洗消毒全流程、使用等信息实时记录保存。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！