连云港市第一人民医院开发区院区

病理通风柜技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区病理通风柜采购，卖方负责将病理通风柜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备数量：7台

技术要求：

1.通风柜外壳整体采用≥1.2mm 优质冷轧钢板剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面硬度耐腐蚀性极强。

2.内胆及导流板采用 ≥5mm 耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路。

3.台面采用≥1mm厚SUS304不锈钢拉丝板折边成型，带水槽的台面制作成一整体，耐腐蚀、抗冲击、易清冼。

4.控制开关集中控制整个电路系统。

5.上柜体带上下移门移动，铝型材配合塑料型材边框，窗口采用≥5mm 厚度的安全玻璃，可左右、上下移动，自由调节高度 。

6.导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速≥0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为≥1500m3/h，噪声小。

7.低噪音静音排风机组，工作噪音≤50分贝。

8.龙头采用高标号加厚铜质材料和先进的红冲、烤漆加工工艺，外观高雅、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象；

9.安放染色机等设备的通风柜下柜带可以移动钢架（上柜不动），带万向轮便与设备维修。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！