连云港市第一人民医院开发区院区

CRRT参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区CRRT采购，卖方负责将CRRT运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

参数要求：
设备名称:CRRT                     采购数量：1台
设备要求：满足急诊、ICU、肾科重症患者特殊治疗要求。
CRRT主机要求：
1、治疗设置简易快速，操作界面友好，具有治疗参数数值及曲线图显示功能；
2、所有管路预连接，避免污染，颜色标示易于安装；
3、可选择的CRRT治疗方式：连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF）、血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）、MARS(肝脏支持治疗)等
4、肝素泵（注射器规格10-50ml）：连续模式 0.1-20ml/h、脉冲模式 0.5-10ml/次
5、血液流速  10-450ml/min、置换液速度  0-8000ml/h、透析液速度  0-8000ml/h
精确度:  设定流量的±10%
6、压力监测：压力传感器精确度，读取数值的±10%。
动脉压检测范围  -250mmHg- +330 mmHg、静脉压检测范围  -50 mmHg- +350 mmHg
7、安全性：抗静电装置，避免ECG干扰，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术，临时中断循环程序(可使病人暂时脱机去进行其他检查或治疗)；漏血检测 0.35ml/min，空气超声检测。
8、跨膜压及滤器下降压双重监测系统:同时监测滤膜及空心纤维的凝血状况；自动判断，提示及报警滤器凝血状态。
9、低体外循环血量的配套设计：滤器与管路总容量60ml-189ml；减少影响病人血液动力学稳定性；
10、内置剂量计算器：帮助操作者制定治疗处方；内置剂量计算器可实时结算，帮助了解治疗有效性；
11、自动回血，可预设回血量，回血速度；

12、后备电源：支持不间断治疗≥10分钟；断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转；
三、售后服务：
备件、资料及其他
1.备件
卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。
2.资料
2.1提供操作手册,维护手册等。
2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
3.服务
3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。
3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。
3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。
4、交货期：一个月
5、中标后5天内签订合同
强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！
