**连云港市第一人民医院开发区院区**

**抢救转运床参数**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区**抢救转运床**采购。卖方负责将**抢救转运床**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、主要技术参数**

**设备名称:抢救转运床 采购数量：7台**

1. 手动病人推车产品，适用于运送转移患者；
2. 材质：框架主体结构采用铝合金材质，床板和保护罩采用乙烯基树脂（ABS）材质；

3、具有原厂独立的可收缩的第5轮脚轮，放下脚轮后可适用于快速直行，收起后，依靠4轮可移动床体；

4、配备原厂脚轮，脚轮直径20cm；

5、 床体可实现头低脚高位和脚高头低位倾斜，角度≥±17度；

6、 带标准床板的推床全长≥210厘米，总宽度（护栏升起时）≥85cm,护栏放下时≥75cm；

7、床体最低高度≤55cm,以保障上下床安全，降低坠床风险；

8、底座为一体成型，具有储物槽，方便储物；

9、脚踏可实现床体正反倾斜、升高和降低功能

10、两侧配有滑降式安全护栏，可实现全长覆盖。护栏放下时，可实现完全内收，保障床体与床体间的无缝对接，床栏长度≥146cm；

11、头端背板为液压助力背板，具有两侧操控把手，床板调节角度≥90度，可进行无极操作；

12、头端床板具有一体成型的储物槽，可用于存放小件物品

13、配备输液杆一根，收起后可横置固定于床体上；

14、配身体约束带，护栏挡板以及除颤仪支架；

15、安全负载≥300kg,保障患者和设备负载所需；

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**