连云港市第一人民医院开发区院区

多功能清创仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区多功能清创仪采购，卖方负责将多功能清创仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称： 多功能清创仪                        本次采购数量：1台

| 1 | 产品适用范围 | 适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 超声清洗模块参数 |  |
|  | 超声主机输出频率范围 | 15kHz－45kHz |
|  | 超声工作频率 | # 25kHz±1kHz |
|  | 有效超声输出功率范围 | ﹤50W |
|  | 超声自动扫频时间 | ≤5s |
|  | 超声清创刀头振动幅度 | ≥70μm |
|  | 超声刀头材料钛合金、可拆卸 | TC4钛合金 |
|  | 显示和设置超声输出功率、清创液流量功能 | 具有 |
|  | 最大超声清创液流量范围 | ≥100mL/min |
|  | 手柄输出口处清创液温升 | ≤10 ℃ |
|  | 清创液最高温度 | ≤35 ℃ |
| 3 | 高压冲洗模块参数 |  |
|  | 显示和设置冲洗液流量功能 | 具有 |
|  | 最大高压清创液流量 | ≥400ml/min |
|  | 高压冲洗最大压强 | 0.6±0.05MPa |
| 4 | 负压吸引模块参数 |  |
|  | 最大负压压力 | ≥0.08MPa |
|  | 抽气速率 | ≥20L/min |
|  | 储液瓶容积 | ≥2L |
|  | 正常使用中的噪声 | ≤70db(A) |
| 5 | 系统参数 |  |
|  | 操作面板 | 触摸屏操作 |
|  | 显示和设置治疗时间功能 | 具有 |
|  | 治疗结束时声音提示功能 | 具有 |
|  | 定时器工作范围 | 0~99min |
|  | 脚踏开关启动或停止治疗功能 | 具有 |
|  | 脚踏开关启动力 | 10－50N |
| 6 | 超声及高压冲洗管路 | 独立在机器外部，支持高温高压灭菌，可一次性使用或重复灭菌后使用，杜绝感染 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！