连云港市第一人民医院开发区院区

阴道镜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区阴道镜采购，卖方负责将阴道镜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 阴道镜             本次采购数量：1台

1.光学镜头：

物镜焦距：F'=300mm选配：F'=230mm或F'=280mm

物镜倍率：0.4X-2.75X连续变倍

总放大倍数：2.7倍至16.6倍

变倍比：1:6.8无极变倍

视野范围：11mm-90mm

调焦范围：20mm

工作距离：250mm-300mm

观察镜倾斜角度：45°

目镜倍率： 10x

零视度指示误差：±0.25

视度最小调整范围：＋5至－5之间

瞳距调节范围：55mm至75mm

噪声：显微镜工作时的噪声应不大于60dB

左右光学系统之间的放大率差：≤1.5%

左右视场之间的像倾斜差：≤2°

- 摄像系统：

有效像素：高清摄像机、显示屏分辨率1080P以上，确保100%实时同显示镜下图像。微电脑控动自动白平衡、色彩饱和度等，1680×1280分辨采集模式；

- 图像输出方式：SDI/HDMI视频采集，帧频25或30每秒

- 光源系统：

- LED光源，配置绿色滤光片，色温5500K，使用寿命：≥5万小时。可选配白光滤片，色温5600K

- 电脑主机：

- 屏幕尺寸：≥21.5英寸

- CPU型号： Intel酷睿i5及以上

- 内存容量：≥8GB DDR3 1600MHz

- 硬盘容量：≥1TB 5400转

- 5.软件系统：

5.1、数字高清阴道镜专用软件，支持1080P信号输入，可完美展现数字高清镜头优异画质。

5.2、具有病人新病例创建.信息录入.资料编辑.导入.导出及医生对拟诊术语编辑与随机编辑术语等功能。

5.3、图像采集为手动，脚控两种。具备图像处理、图像变换功能

5.4、提供常见临床病例图谱和典型图谱库与文字模块，便于医生对比诊断。

5.5、软件支持：编辑报告.生成报告.打印报告.储存报告.修改报告.多种报告格式与模块。支持病例查询.删除.打印.刻盘备份功能；支持诊断结果的中文报告输出和真彩色的图像输出；具有录像及电影回放功能。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！