连云港市第一人民医院开发区院区

脑电图参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区脑电图采购，卖方负责将视频脑电图运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:脑电图                           本次采购数量：1台

（一）数据采集

1.EEG导数≥32；

2.双极输入≥7对；

3.具有SPO2输入接口；

4.具有CO2输入接口；

5.输入阻抗：≥100MΩ；

6.内置噪声：≤1.5uVp-p；

7.共模抑制比：≥110dB；

8.带宽：最小值≤1Hz,最大值≥120Hz；

9.低频滤波：优于10-120Hz；

10.高频滤波：优于15-250Hz ；

11.A/D转换：≥16bit；

12.最大采样频率≥1000Hz；

13.灵敏度最大值≥200V；

（二）闪光刺激器

1.闪光灯：氙灯或LED灯

2.刺激模式≥4种。

（三）视频系统

1.摄像头：网络摄像头，像素≥200万；

2.光学倍数≥4倍；电子倍数≥16倍；

- 3.视频图像与EEG波形精确同步采集和回放；

（四）软件技术参数

1.具有8通道DSA趋势图。

2.回放64通道脑波显示。

3.放大器高速USB接口，支持热插拔。

4.放大器供电模式：数据传输与供电采用同一个USB接口，不需要交流供电，减少交流干扰

5.主机及网络中实时同步脑电波形回放。

6.在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件。

7. 2D/3D地形图分析系统。

8.剪辑功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合。

9.屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形。

10.具有在采集、回放时心电滤波。

11.实时心率显示。

12.具有事件标记功能与波形自动测量功能，三种以上测量

13.脑波具有通用格式转换，用于第三方软件使用，为科研课题服务。

14.波形可选择后局部放大分析。

15.有全自动报告生成系统（WORD/EXCEL/PDF格式）。打印内容随意设定。如：脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。

16.快速跳选：在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置.

17.软件可自动（读图）识别，软件免费升级

（五）硬件要求

1.显示器≥20英寸。

2.内存≥8G,硬盘≥2T;

（六）其他

1.导联线2套，保修期2年。

2. 夹子接口，桥式电极4套。

3.弹力网帽  成人2套、儿童2套、婴儿2套

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！