连云港市第一人民医院开发区院区

血液流变分析仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区血液流变分析仪采购，卖方负责将血液流变分析仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、方法学及检测模式    锥板+毛细管双方法学分别检测全血和血浆的相关流变学项目，提供全自动检测模式

2、机芯耐磨损、拒腐蚀不锈钢机芯

3、实测全血粘度、血浆粘度、提供血液的粘度、粘弹性、流动、凝集等流变性和红细胞的变形及聚集等指标

4、仪器自动检测、自动清洗、数据自动传输、操作简便、标本最少用量1ml。

5、能够提供标准粘度油定标，非牛顿流体质控品

6、满足范围   粘度测量范围：1-30mpas ，重复性偏差：±5%,切变率范围：1-200s-1，样品用量：<1.0ml，温度控制37℃±0.4℃，40个检测样本位，测试时间：≤60秒/标本

7、负责承担LIS系统连接的费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！