连云港市第一人民医院开发区院区

高压灭菌器技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区高压灭菌器采购，卖方负责将高压灭菌器运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、容积：≥60L；

2、微电脑自动控制，液晶显示屏，感应式按键，能够直观的观察设备信息参数及灭菌过程信息,操作简单方便,灭菌过程全自动控制；

3、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

4、包含实验室类程序、自定义程序。实验室程序包括固体类程序、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序;用户可以对程序参数进行灵活定义,避免经常修改参数的问题；

5、设备内置冷凝系统．对灭菌腔内排出的水汽进行冷却处理，通过调节参数设定更改排汽速度，可实现全过程无蒸汽外排，有效避免气溶胶的产生和实验室伤害的发生,确保生物安全；

6、带不少于2个不锈钢消毒筐，1个带底不锈钢提篮，1个消毒桶，具有后热力干燥功能；

7、灭菌室装有一个固定温度探头和一个可移动的温度探头，可设定不同的温度控制模式，双重检测；

8、压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；（提供质量技术监督部门出具的鉴定书复印件）

9、设计压力：0.28Mpa ，设计温度：≥140℃，灭菌温度选择：105~138℃；

10、负责办理压力容器使用证。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！