连云港市第一人民医院开发区院区

染色机参数

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院开发区院区染色机采购。卖方应将染色机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 染色机  本次采购数量：1台

1、技术参数要求：

1.1、智能型全自动多功能染色封片一体机；

1.2、一体化完成烤片，脱蜡，染色，脱水，封片，干燥；

（从烤片到干片无需人为干预）

1.3、可处理组织学和细胞学样本；

1.4、染色过程实时显示；

1.5、可一次处理至少40张切片，每小时处理量≥240片；

1.6、连续上载，随时添加；

1.7、循环染色；

1.8、配备19种细胞核染色、胞浆染色方案，即设置19种染色程序；

1.9、总站点：40个，染色站点：36个，试剂缸容量：300ml，清洗缸：2 －3个；

1.10、烤片：12个，可同时烤片120片，烤片温度：50-70度；

1.11、使用玻璃盖玻片进行盖片，盖玻片大小：22-24*40-60；

1.12、TAT时间：≤46分钟（从烤片到封片烘干） ；

1.13、过夜处理量：≥240张；

1.14、可以自动检测破损玻片；

1.15、独立使用的封片单元，适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理；

1.16、输入架容量：40个；

1.17、封固剂容量：120ml；

1.18、数据存储功能和质量控制系统；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！