**连云港市第一人民医院开发区院区**

**玻片打号机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**玻片打号机**采购，卖方负责将**玻片打号机**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** 玻片打号机  **本次采购数量：1台**

**1.用途：**用于多种玻片打印,包括粘附玻片和普通玻片。

**2.技术参数及性能特点介绍：**

1. 高分辨力（300dpi）打号机，可以处理玻片的多色打号问题；
2. 操作界面中文显示，交互友好；
3. 按需打印：玻片篮可以装载至少100个玻片，推出篮容量≥15片玻片；单色打印每分钟≥8个玻片，混色打印≥4片；
4. 体型小巧；
5. 直接打印玻片-减少手写的错误率；
6. 可打印一维或者二维码、字母、数字、图形，尤其是能打印中文字符；
7. 可以选择的编程软件，提供标签设计和可以追溯的LIS系统，负责连接LIS系统；
8. 墨迹可以抵抗二甲苯、乙醇、组织学试剂、染料、加热和化学腐蚀；
9. 打印速度：≥8片/min（单色)，≥5片/min（彩色），≥4片/min（彩色，加强)；
10. 色带：黑色：≥5000张；
11. 玻片类型：3”x1”或25.4 mm x 75.2 mm 玻片；

12.机器需与现有的LIS或HIS系统连接，承担相应费用；

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**