**连云港市第一人民医院开发区院区**

**电子胃肠镜主机+胃肠镜参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**电子胃肠镜主机+胃肠镜**采购，卖方负责将**电子胃肠镜主机+胃肠镜**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称: 电子胃肠镜主机**  **本次采购数量：1台**

**设备名称：电子胃镜 本次采购数量：4台**

**设备名称：电子结肠镜 本次采购数量：2台**

电子图像处理系统

1、光学观察模式：包含NBI、AFI、BLI、LCI中至少两种模式

2、光源寿命：≥500小时

3、测光模式：自动、平均、峰值

4、构造强调功能：具备

5、图像降噪功能：具备

6、图像显示器：≥26寸高清显示器

7、送气功能：横膈膜式气泵，压力4档可调

胃镜

1、视野角度：直视0°；

2、视野范围：大于等于140°；

3、景深：至少可以观察3-100mm；

4、弯曲角度：上210°，下90°，左100°，右100°；

5、工作长度：大于等于1030mm；

6、全长：大于等于1350mm；

7、钳道内径：大于等于2.8mm；

肠镜

1、角度：直视0°；

2、范围：大于等于170°；

3、景深：至少可以观察5-100mm；

4、弯曲角度：上180°，下180°，左160°，右160°；

5、工作长度：大于等于1330mm；

6、全长：大于等于1650mm；

7、钳道内径：大于等于3.2mm；

其他：供应商需要提供配套的采集电脑，以及包含医院PACS系统报告工作站1套

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**