连云港市第一人民医院开发区院区

氩气刀参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区氩气刀采购。卖方应将氩气刀运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 氩气刀         本次采购数量：1台

1. 电刀部分

1.1 单极功能模块

1.1.1 单极切割功率：0—200瓦功率可调

1.1.2 单极切割模式：切割模式≥2种，要求具备内镜下切割模式。

1.1.3 低电压设计：峰值电压≤4300V

1.1.4 单极电凝功率：0—120瓦可调

1.1.5 单极电凝模式：电凝输出模式≥3种

1.2 双极功能模块

1.2.1 双极切割功率：0—100瓦功率可调

1.2.2 双极凝血控制模式 1．脚踏开关控制；2．自动启动；

1.3 其他功能技术要求

1.3.1 功率控制系统：具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统

1.3.2 电极监测系统：具备中性电极安全监测系统

1.3.3 输出错误监测系统：具备

1.3.4 时间限制检测系统：具备

1.3.5 程序存储和控制功能：具有程序存储和程序控制功能，可存储≥9组程序

2. 氩气系统部分

2.1 具备氩等离子电凝模式：强力电凝,电凝深度≤3mm

2.2 氩气流量：氩气流量：0.1—8升/分钟，可调

2.3 内镜下低流量：内镜下低流量：0.1—2.4升/分钟，可调

2.4 报警系统：具备氩气气路阻塞报警系统及氩气低压力报警系统

2.5 器械末端氩气压力的自动恒定系统：具备器械末端氩气压力的自动恒定系统

2.6 氩气消化软管电极要求：要求具备不同开口方向的电极，有直喷电极、侧喷电极、环喷电极

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！