连云港市第一人民医院开发区院区

口腔锥形束CT参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区口腔锥形束CT采购，卖方负责将口腔锥形束CT运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 参数要求：

设备名称:口腔锥形束CT                本次采购数量：1台

设备功能：用于口腔正畸及牙体牙髓病的诊断分析应用；口腔颌面外科对于颌骨外伤、颌骨肿瘤检查与诊断；口腔牙周病、根管治疗、囊肿、阻生牙的检查与诊断；用于种植测量与分析。具有X射线锥形束计算机体层摄影、曲面体层摄影、全景拍摄及头侧拍摄功能。

- X线球管及高压发生器

1.管电压：60-100KV，可调节。

2.管电流：2-20mA，可调节。

3.焦点≥0.6mm。

4.曝光方式：脉冲式曝光。

（二）CT模式

1.探测器类型:非晶硅平板探测器。

2.探测器尺寸≥12cm×14cm。

3.最大成像视野（非拼接）≥8×9cm，成像视野范围≥4种。

4.最小重建体素≤125μm。

5.数据灰阶≥14bit。

6.扫描时间≤20s。

7.360°锥形束扫描，单次扫描所有视野360组数据以上。

8.具有三维影像拍摄功能。

（三）全景/头侧模式

1.具有全景及头侧拍摄模式。

2.全景拍摄程序：标准全景/分段全景/上颌窦/TMJ 2段/TMJ 4段等。

3.头侧位拍摄程序：侧位、前位AP或PA、斜位、颅底、腕骨等。

4.头侧位最大视野：≥20x10cm。

5.数据灰阶≥12bit。

（四）软件要求

1.观片软件、种植设计端口、正畸自动描绘软件终身全部开放，可接任意台数的电脑；终身免费升级。

2.具有模拟种植功能，下颌神经管的描绘功能。

3.具有可升级和修改的种植体库。

4.具有冠状面、矢状面、横断面与3D图像的三维联动。

5.具有正畸自动描绘功能

6.具有存贮、打印、刻录、输出、等功能。

7.可得出根管治疗用的（充填部分的）三维影像图像。

8.图像数据符合 DICOM3.0 标准，可与各种软件兼容。

9.可直接选择拍摄部位，机器自动选择拍摄程序。如关节、上颌窦等。

（五）主机工作站要求

中央处理器 :四核、3.6GHZ以上。

内存≥16 GB。

硬盘:≥1TBG。

显卡: 独立显卡，显存≥2G。

显示器: ≥20寸，分辨率≥1920*1080。

承担PACS对接费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！