连云港市第一人民医院开发区院区

裂隙灯参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区裂隙灯采购，卖方负责将裂隙灯运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:裂隙灯                           本次采购数量：2台

1、显微镜：

放大率调整范围   五档

目镜：16x 放大倍率

总放大倍率：6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x

真实视野范围 (mm)：35.9mm, 23.3mm, 14mm, 8.8mm, 5.5mm

适用瞳距范围：52 - 82mm

目镜屈光补偿范围：±7 D

背景光：内置同轴背景光，最大程度辅助照亮眼表全部区域；

2、基础部件：

水平移动范围（粗调）105mm；

水平移动范围（细调）15mm；

前后移动范围30mm；

额托架： 升降高度范围85mm；

3、照明部件：

裂隙宽度0-14mm 连续可调；

光阑直径（mm ）：φ14, φ10, φ5, φ3, φ2, φ1, φ0.2mm；

滤光片：钴蓝光滤片、无赤光滤片、蓝色光矫正片、黄色滤光片；

光源LED

固视光源：红色LED灯源；

内部固视灯0.5 EV；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！