连云港市第一人民医院开发区院区

眼科AB超招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院开发区院区眼科AB超 采购。卖方应将眼科AB超 运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 眼科AB超                本次采购数量：1台

1．标称超声工作频率 ：A超探头：10MHz， B超探头：10MHz ；

- 灰阶：256 级 ；

- 增益调节范围： 1-105dB ；

- 数据处理计算机操作系统：Windows，支持触控操作 ；

- B型扫查范围：不低于50度；

- 探测深度：10MHz:不小于 60 mm 纵向分辨力：10MHz: ≤0.1 mm；横向分辨力：10MHz:≤0.2mm；

- 扫描方式： 机械扇形扫描；

- TGC: -20dB~20 dB 动态范围，手动分段调节(六段调节）；

- 显示深度调节范围： 33mm~60mm ；

- 动态回放： 110秒/100 幅 循环或单幅播放；

- 彩色显示： 八组彩色编码 ；

- 探头持续扫描一定时间后，会自动冻结，以保护探头；

- A型 眼轴生物参数测量范围；

眼轴长度(AL)：15mm- 40mm: 前房深度(AC)：2.0mm-6.5mm; 晶体厚度(LEN)：2.0mm-6.5mm; 玻璃体厚度(VTR)： 12mm-33mm；

- 眼轴生物参数测量精度．误差不大于士0.05mm；

- 测量模式： 五组(正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量）；

- 测量方式： 浸润 (Immersion）/接触 (Contact)测量；

- 人工品体计算：11组 ；

- 标准：SRK-T、 SRK-1I. BINK-I1、 HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS；

- 屈光术后： History-derived 、Double、 K/SRK-T、 Refraction-derived。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！