**连云港市第一人民医院开发区院区**

**耳鼻喉头颈外科综合诊疗台参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区耳鼻喉头颈外科综合诊疗台采购，卖方负责将耳鼻喉头颈外科综合诊疗台运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

设备名称: 耳鼻喉头颈外科综合诊疗台（含座椅） 本次采购数量：2台

1. 耳鼻咽喉科专科基本操作功能
2. 强大稳定的负压吸引系统
3. 稳定的正压喷枪空气压缩系统
4. 自动独立恒温的耳冲洗系统
5. 自动预热恒温内窥镜系统
6. 快速预热加温间接喉镜
7. LED 检查手术专用头灯
8. 器械整理柜
9. 医师患者座椅

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**