**连云港市第一人民医院开发区院区**

**纯音测听仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区纯音测听仪、中耳分析仪采购，卖方负责将**纯音测听仪**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** 纯音测听仪 **本次采购数量：1台**

用途：为耳科常规的听力检查功能。

纯音测听仪技术参数：

1．可测试功能：气导、骨导纯音听阈测试、声场测听、言语测听、特殊测试

2．频率输出范围：插入式气导耳机：125Hz～8000Hz

头戴式气导耳机：125Hz～12500Hz

骨导耳机：250Hz～8000Hz

声场测试：125Hz～12500Hz

3．频率输出精度：好于±0.03%

4．声强输出范围：气导耳机：－10～120dB HL

骨导耳机：－10～75dB HL

5．声强步进梯度：1、2、5dB步进

6．谐波失真：气导：<2.5％，骨导：<5.0%

7．刺激声类型：纯音、啭音、脉冲纯音、脉冲啭音、连续纯音、连续啭音

8．掩蔽声类型：白噪声、窄带噪声、言语噪声

9．内置言语测试：具备

9.1．提供普通话言语测试材料，包括单音节词表、双音节词表、短语词表、句表等

9.2．其他言语测试材料：可添加MP3、WAV格式等音频材料，也可通过外接设备给声

9.3．具备自动评分功能

9.4．言语测试内容：可测试言语察觉阈SDT、言语接受阈SRT、言语识别率SRS等

10．声场测试：具备

10.1．内置3通道声场测试功放，可直接接驳扬声器或视觉强化测听VRA系统

10.2．最大输出功率：≥3×40W

11．特殊测试：SISI、ABLB

12．通讯功能：双向通讯功能

13．监听功能：可监听刺激声以及病人回话

14．操作界面：中文操作界面

15．测试报告：可编辑，可保存，支持HIS或 PACS系统数据共享

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**