连云港市第一人民医院开发区院区

产床（高端、常规）参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区产床采购。卖方负责将产床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

（一）设备名称: 产床（中高端）          本次采购数量：2台

由背板、腰板（臀板）、腿板、脚踏开关等组成，LDR分娩理念，集阵痛、

分娩和恢复于一体的多功能产床，具有≥5种分娩体位，运行平稳无抖动。

技术参数

1.1.  采用电动油压操作系统，运行平稳无抖动；

1.2.  采用脚踏开关操作，脚踏开关需具有象形图标；

1.3.  电动控制功能：主体升降、腰板升降、背板升降、两侧脚托同时开闭、左右脚托单独开闭、主体自动回复；

1.4.  腿板与脚托为一体式设计，腿板可通过控制杆变换成脚托；

1.5.  腿板具有双足平放、单足曲折、双足曲折、外侧小腿板曲折等模式，并备有足部及小腿部固定带；

1.6.  分娩台具有新生儿接生台，与主机一体，可旋转，以便于正位助产及侧位助产；

1.7.  主机底座结构为全封闭式，易于清洁及手术室层流净化；

1.8.  分娩体位时脚托需为脚蹬外型非大腿托的设计。

1.9.  采用双层床垫，下层为固定床垫，上层床垫采用上下分离式凝胶垫，上层床垫可轻松拿取，便于病床体位至分娩体位的转换；

1.10. 具有带记忆功能的缓冲头枕；

1.11. 具有臀板防水座位保护罩；

1.12. 具有助产把手，可收纳，具有树脂保护套；

1.13. 具有脚轮。

2、主要技术规格:

2.1.  床体外形尺寸：背板宽1080mm 、 床长2058mm、腿板宽740~780mm；

2.2.  床体初始高度：550；

2.3.  主体升降范围：550～1000 mm ，升降冲程450mm；

2.4.  背板倾斜角度：-10°～+60°；

2.5.  腰板倾斜角度：25°；

2.6.  脚板开闭角度，电动控制：左右各0°～33°，

2.7.  脚板弯曲角度调节：0°～90°；

2.8.  小腿板弯曲角度：0°～75°；

2.9.  新生儿接生台前后滑动范围：150 mm，水平旋转90°，旋转后滑动范围60mm；

2.10. 脚踏开关寿命25000次；

2.11. 侧护栏可180°旋转；

3、配置如下

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 背板 | 1 |
| 3 | 臀板 | 1 |
| 4 | 侧面安全护栏（左右各一个） | 2 |
| 5 | 头枕（低弹性垫） | 1 |
| 6 | 防菌防水凝胶垫（上下各一个） | 2 |
| 7 | 安全锁定装置 | 1 |
| 8 | 自动撑脚装置（左右各一个） | 2 |
| 9 | 脚踏控制装置 | 1 |
| 10 | 滑动接生台 | 1 |
| 11 | 助产把手（左右各一个） | 2 |
| 12 | 臀部保护罩 | 1 |
| 13 | 不锈钢污物盘 | 1 |
| 14 | 脚轮 | 1组 |

（二）设备名称: 产床（常规）          本次采购数量：1台

1.  坐板、背板、接生辅助台三组一体化结构设计。

2.  待产、分娩、手术、复苏、治疗、转运多功能一体。

3. 进口电机（须提供进口报关单），具有电机动力驱动及控制系统，无任何液压部件。CE认证，FDA认证，ISO9001认证，ISO13485认证。

4.整体升降、背板升降、座板上折、腿板升降为电动调节，前后倾斜为手动一键调节。

5.各方向动力推杆内置带有安全保护锣帽。

6.床体尺寸：≥ 2300mm 宽度≥950mm。

7.床头板为高强度塑料模具成型，贴合家庭化产房理念。

8.承重功能：整体承重:≥225kg；脚部承重（对于特殊人群的跪式分娩，如孕妇，体重大，背部有疾病者:≥180kg）同时腿部升降行程≥198mm。

9. 自动骨盆倾斜功能（头板、座板具有联动功能）。

10.床面尺寸长度：≥ 1950mm 宽度≥860mm，含护栏宽度≥1080mm

11.产床高度(不包含床垫）最高：≥900mm 最低：≤485mm 。

12. 床垫厚度为100mm，接缝处采用激光无缝焊接技术。 臀部连接处具有V型切口（与座板所匹配）（更清楚的暴露会阴部，使得医生容易操作。） 床垫面采用纳米银离子（提供检测报告），头部床垫外罩可套于床体背板上，可防止床垫滑动。床板使用吹塑工艺一次性成型，床架隐藏于床板下方，并直接于螺丝固定，床面运动时不会震动，床垫与床板有专用特制的不锈钢卡扣固定，脱卸方便。

13. 脚腿部床面升降以及可隐藏腿部托架，托架为凸轮偏心轴快速锁定，非螺旋旋钮锁定，把手采用注塑工艺，防滑易清洗

14.护拦可以垂直自由升降收放，配有阻尼装置，不占用操作宽度,且护栏具有夜灯触点开关功能，便于产妇夜间下床活动。

15.具有可靠的产妇用力脚蹬，可以调节脚的开度，可电动升降。

16.可一键锁定所有按钮，保护产妇安全。

17.具有原厂标配备用电池，断电情况下可继续使用。

18.双侧具有CPR功能，提高抢救速度；双侧即时单键德氏体位具备气动助力倾斜装置，头部下降≥12°（提供检测报告证明文件）。

#19.脚蹬与床面一体化(非插拔式)，脚蹬及腿托（完整的床面时，可以随时变化成妇科检查和产床），脚蹬具有一步式无极万向调节，可无限移动至任何位置并随意锁止，电动升降脚蹬（可随意调节任何产妇体位，更适合各种体型的产妇），腿托配于脚蹬下方，可任意位置及角度移动，一键式凸轮快速固定；在不拆除脚部床面的情况下，脚蹬仍可使用（保证了使用效率，避免了损耗、误操作）。

20. 双侧隐藏式即时分娩抓手，采用浸塑工艺（防滑、易清洗），可收于座板下方，拉起即自锁并设有一键式下放功能助产拉手，方便产妇上下产床及孕妇调整分娩体位。

21.护栏为双侧内嵌，采用薄膜开关，内外双侧均设有操作按键；具有一键开关功能，并配有运行指示灯；护士与产妇可同时控制按键，方便双方共同调节产妇舒适度体位

22头部倾斜角度:0～63度（提供证明文件），自动骨盆倾斜位倾斜角度（方便调整产妇体位，容易医生操作）:0～15度 ；高低升降:615--1030mm（含床垫）（提供证明文件）

23.座板上折角度：0° — 12°，配备大容量（≥15.5L）污物盆：可安插于脚板下方，上下升降行程≥198mm（提供检测报告证明文件），更适合于接产使用时接产为的调节，脱卸方便； 配有环形扶手，使断台接生、连台接生及侧位接生更灵活，更适合自由体位分娩。

24.具有自动感应夜灯功能，提供产妇夜间下床区域照明。

25.整床为钢塑混合结构，安装静音凯仕脚轮，树脂胶轮约15cm直径，脚轮可实现双重刹车（直行、转向），同时锁定旋转及滚动，中控刹车，可方便轻松移动床体，并可以牢固锁定

26.配置清单

- 产病床                            1张

- 搁腿架                            1付

- 脚蹬                              1付

- 床垫                              1套

- 输液架                            1件

- 电源线                            1件

- 床头板                            1件

- 辅助台                            1件

- 污物盆                            1件

- 防水垫                           2件

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥3年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！