连云港市第一人民医院开发区院区

婴儿辐射保暖台（中高端）参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区婴儿辐射保暖台采购，卖方负责将婴儿辐射保暖台运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 婴儿辐射保暖台            本次采购数量：1台

设备性能：

- 提供全面的床面辐射热能，平均床面辐射能量≥27mw/cm2。

- 加热材料采用碳钢材质, 无粉尘、无碎裂。

- 可集成控制设备的各项性能，并设有中央彩色显示器, 显示数据和1小时趋势图表等参数，并可于显示屏上直观设定各项监测参数。可直接显示体重秤、血氧、肤温、加热功率等

- 设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间<3 分钟。

- 倾斜半球面加热体设计，并内置X托盘，可直接进行X光拍片，无需旋转解热体，中断对婴儿的辐射热。

- 具备防水易清洁的性能。最大承重为13.6kg。配有水平仪指示床面水平度。

- 床体可升降，升降范围在83.8-107.9cm。

- 床体可倾斜，倾斜范围是连续的±12º。

- 床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽，可用于线路管理。

- 声光双级报警，包括检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头连接、温度探头故障、复查计时器完成等报警。

- 温度（肤温和设定温度）、加热功率、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势。

- 配置有淡光卤素观察灯，每只35W, 用于清晰的观察婴儿，亮度可调，平均床面亮度在0-1500lux。

- 配内置电子秤，测量范围300-8000克，精度±10g。

- 配内置血氧饱和度监测。

- 配内置T-Piece，抢救婴儿过程中用于窒息复苏。最大输入压强40-75pai，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围-10～80cmH2O，精确度±5%。T-piece 呼吸复苏系统还配置PIP调节功能，调节范围0-30 cmH2O，>30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。内置负压吸引器，负压吸力在0-150mmHg，精确度在±5%。

- 窒息复苏系统可选配空氧混合器和气瓶流量表及气瓶轭。空氧混合氧分数在21-100%，±5% 精确度。

- 整机可徒手拆卸，清洁简单.具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！