连云港市第一人民医院开发区院区

产后康复综合治疗仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区产后康复综合治疗仪采购。卖方负责将产后康复综合治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 产后康复综合治疗仪       本次采购数量：2台

1、工作环境

1.1 环境温度范围 ： +5 ℃ ～ +40 ℃

1.2 相对湿度范围 ：30% ～ 85%

1.3 电源：AC220V ± 10%    50Hz ± 1Hz

2、主要技术参数

2.1显示方式:液晶屏显示,同屏显示四通道的治疗处方，能量量化值，治疗剩余时间，通道数及报警提示等。

2.2输入功率：≤50W

2.3单个脉冲电量：>7Uc

2.4 单个脉冲能量：≤ 300mJ

2.5 开路输出电压峰值：不大于 500V

2.6 最大输出幅度有效值：≤ 40V

2.7 输出频率：700HZ±10%,

2．8脉冲宽度:0.45ms～0.90ms;

2．9额定负载阻抗:500Ω±10％。

2.10输出路数：是四路输出。

2.11输出通道设置：可同时设置四通道输出相同或不同的治疗处方；同时对同一病人多个部位进行治疗或多位病人同时进行治疗。

2.12治疗项目选择:是中文处方式触摸按键方式.

2.13时间设置：1～60分钟范围内可调定时或不定时，定时偏差不超过±1%

2.14倒计时功能：设定时间后，开始倒计时显示剩余治疗时间。

2.15自动保护和报警功能：当操作不当或治疗仪与患者之间出现接触不良时，自动关闭能量输出并报警提示，防止瞬间电压升高，避免患者有被电击的感觉。

3、主要配置及附件：

1、主机：1台（推车式）

2、电源线：1条

3、传输线：4根

4、耳穴传输器2副

5、治疗片：乳房专用极片4片，圆形极片4片

6、固定带： 2条腹带

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥3年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！