连云港市第一人民医院开发区院区

大功率短波治疗仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区大功率短波治疗仪采购，卖方负责将大功率短波治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 大功率短波治疗仪                   本次采购数量：1台

- 两种治疗模式：持续和脉冲；

- 功率能量：持续输出时，功率最大值可设到400W；脉冲输出时，最大输出功率为1000W，加强了生物效应。

- 脉冲输出时，脉冲重复频率可以在15—200Hz之间选择，

- 快速自动调谐，保证功率输出恒定，温度精准控制，保证使用安全

- 脉冲输出的平均功率：在 0.6W 到 80W 之间 ；

- 脉冲持续时间（脉冲宽度）：0—400 us ；

输出波形：方波脉冲波 ；

治疗时间： 0-30分钟可调，到达预定时间发出声音信号并自动停止输出；

7、安全保护：在治疗过程中，由持续输出转为脉冲输出是设备自动停止输出；由脉冲输出转为连续输出，设备输出自动调节到最小安全值；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！