连云港市第一人民医院开发区院区

干扰电治疗仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区干扰电治疗仪采购，卖方负责将干扰电治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 干扰电治疗仪                          本次采购数量：1台

1、输出波形：正弦波及双向脉冲波

2、触摸屏液晶面板

3、治疗时间内，可以分段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果

4、四通道八路，最多可同时治疗四人

5、带有自增功能：治疗开始后，点自增，设备会在治疗过程中会自动增加输出强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，强度最大增加设定值的25%

6、系统自带专家处方，可编辑，内设交替和间歇刺激

7 、输出电流0-100mA；干扰电频率：4000-5000Hz低频频率：1-1000Hz。中频频率：2000-3000Hz。差频频率范围：0-1000Hz

8、治疗模式：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式

9、电流模式：干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式 (LF)

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！