连云港市第一人民医院开发区院区

全自动蜡疗机参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区全自动蜡疗机采购，卖方负责将全自动蜡疗机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 全自动蜡疗机                本次采购数量：1台

1、电源：AC220V±10%；50Hz±1Hz；

2、功率：3500VA；

3、容积：蜡箱65升、饼箱80升×2，误差不大于±10%；

4、蜡盘及蜡盘尺寸：可一次性储存多个盘蜡，分成多区，均可独立工作，单独控温；

5、显示方式：10英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态；

6、温控范围：融蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃；

7、两种工作模式：预约制饼模式、快速制饼模式；

8、饼箱：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存；

9、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染；

10、设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用全高标SUS304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便；

11、双重安全保护：超温保护、低液位报警；

超温保护：融蜡箱温度超过95℃或饼箱温度超过90℃时，均能自动切断加热装置；

低液位报警：自动检测融蜡箱水位，低水位自动报警；

12、高温消毒、紫外线消毒功能；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！