连云港市第一人民医院

C臂机技术参数要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院高端骨科移动式C臂机采购。卖方应将高端骨科移动式C臂机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 高端骨科移动式C臂机             本次采购数量：叁套

| 招标技术要求 | 响应指标 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动式C臂机必须为原装进口，其主要功能及用途：手术中C型臂X线机应用，具有低剂量透视、高分辨率透视、脉冲透视功能，能够满足手术室术中造影和骨科检查治疗的要求。 |  |  |  |
| 1、机架系统： |  |  |  |
| （1）C型臂开口径≥76cm |  |  |  |
| （2）C臂深度≥60cm |  |  |  |
| （3）水平移动≥20cm |  |  |  |
| （4）垂直升降≥45cm |  |  |  |
| （5）左右摇摆≥±10° |  |  |  |
| 2、X线发生器：请注明生产厂家 |  |  |  |
| （1） 发生器功率≥2.2kW |  |  |  |
| （2）最大电压≥110kV。 |  |  |  |
| （3）透视最大电流≥7mA。 |  |  |  |
| （4）高压发生器频率≥50KHZ。 |  |  |  |
| （5）摄片mA ≥20mA。 |  |  |  |
| （6）脉冲透视模式：具备。 |  |  |  |
| 3、X线球管：请注明生产厂家 |  |  |  |
| （1）球管设计：双焦点。 |  |  |  |
| （2）球管要能保证连续工作不过热。 |  |  |  |
| （3）阳极热容量≥50KHU。 |  |  |  |
| 4、影像增强器：请注明生产厂家 |  |  |  |
| （1）影像增强器≥9英寸，三变野。 |  |  |  |
| （2）影像增强器中心分辨率≥5.6LP/mm。 |  |  |  |
| 5、CCD高分辨率图像采集≥1024×1024×12bit。 |  |  |  |
| 6、双叶限束器，虹膜限束器：具备。 |  |  |  |
| 7、监视器数量≥2。 |  |  |  |
| 8、医用显示器尺寸≥19英寸。 |  |  |  |
| 9、显示器最高分辨率：≥1024×1024。 |  |  |  |
| 10、必须配备原厂生产的独立的影像处理工作站及台车，便于在远离C臂的地不方观片。 |  |  |  |
| 11、具备资料USB输出功能。 |  |  |  |
| 12、主机具有DICOM存储和DICOM打印功能。 |  |  |  |
| 13、设备工作电源：220V。 |  |  |  |
| 14、为保证设备的匹配性及稳定性，设备的高压发生器、球管、影像增强器为同一厂家生产、和设备品牌是同一品牌。 |  |  |  |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！