连云港市第一人民医院新生儿复苏抢救台商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院新生儿复苏抢救台采购。卖方应将新生儿复苏抢救台运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 新生儿复苏抢救台  本次采购数量：1台

1、加热体材料选用碳钢材质（碳钢材质可以永久使用）。

2、≥6.5英寸彩色显示器, 显示数据（可以将血氧值、心率值、宝宝实时体温值、Apgar计时器时间、体重值等等数值彩色动态实时显示）和24小时趋势图表（宝宝体温变化趋势、加热体的加温强度变化趋势及预先设定的温度值彩色显示；血氧值趋势变化显示等等）。

3、设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间<3 分钟。（达到设定温度越快越好）

4、静音方式提供按键式和感应式两种。（感应方式可以减少交叉感染风险及减少找按键的时间）

5、设备能将电子秤、血氧饱和度监测模块、负压吸引、空氧混合、T组合呼吸复苏系统和Apgar计时器等功能整合为一体。（完整的新生儿窒息复苏抢救过程需要用到四种以上的设备，整合一体后可以简化准备工作、使用中更便捷，所有功能垂手可得更有助于把握抢救的黄金三分种）

6、微电脑控制系统，包括人工模式和伺服模式两种温控模式。

6.1、人工模式：加热体热量输出0-100%， 5%增量。

6.2、伺服模式：温度设定范围34-37.5°C， 0.1°C增量；

6.3、温度测量精确度在±0.3°C；

6.4、温度探头的测量范围30-42°C 的分辨率为±0.1°C。

7、内置Apgar计时器，可提供1分钟、5分钟、10分钟声音提示。

8、66*48cm方形大床垫，并具备防水易清洁的性能。最大承重为13.6kg。配有水平计标称床面水平度。

9、床体可升降，升降范围在83.8-107.9cm。

10、床体可倾斜，倾斜范围是连续的±12º。

11、声光双级报警，包括检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头插孔连接、温度探头故障、回调计时器完成等报警。

12、内置2个淡光卤素观察灯，每只35W,平均床面亮度在0-1500lux。

13、内置1个聚光检查灯，50W，床面平均2000lux光照度。

14、内置电子秤，测量范围300-8000克，精度±10g。并设置有“重新称重”和“上次体重”快捷按钮。

15、内置业界先进的新生儿专用Masimo血氧饱和度监测模块，用于监测复苏过程中的血氧的数值、波形以及趋势变化。同时提供脉率的监测。

16、内置T组合呼吸复苏系统。最大输入压强40-75pai，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围-10～80cmH2O，精确度±5%。T-piece呼吸复苏系统还配置PIP过压保护模块，0-30 cmH2O，>30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。

17、内置负压吸引器，抽吸压力在0-150mmHg，精确度在±5%。

18、配置RS232串口，可以用于连接护士呼叫器。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！