连云港市第一人民医院电动自动分娩床商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院电动自动分娩床采购。卖方应将电动自动分娩床运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 电动自动分娩床  本次采购数量：2台

- 适合产妇待产、分娩、产后恢复各个阶段使用，能进行水平位、坐位、半躺位及蹲位生产。

- 电动操作高度及背板、坐板、腿板角度，具备内置应急电池。

- 可在护栏内外侧操作方便孕妇自助调整体位，脚控开关方便医护工作。

- 床头、床尾可拆卸，腿板部分，可以完全插入座板下方，具备抽屉婴儿辅助台

- 带中央控制和锁定功能，能对有潜在危险的体位作锁定，防止错误操作引起孕妇伤害。

- 有CPR功能，即背板快速调节功能，手动快速调节背板，直至水平。

- 小腿托架可拆卸，安放位置可在一定范围内前后移动（沿床面纵轴向）并可在床体的水平面及纵向面作旋转移动并在相应任意位置固定，两腿托间的最小距离≤60cm，以满足不同身高体形的产妇分娩的体位摆放的要求。

- 推托间距可调，适合矮小产妇，以及产妇宫缩期间方便侧卧休息。

- 有助产士助力脚蹬。

10、透气防水加厚床垫，舒适并能清洗消毒，可更换。

11、大尺寸脚轮，移动灵活安静，并可牢固锁定；具有方向控制锁定功能，以使产床轮子可以在三个位置被锁定：全方位运转、直走、完全锁定。

12、助力握杆固定位置前后及高度可调，以满足产妇助力所需。

13、侧护栏、小脚托架、抓杆、脚部床垫安装拆卸方便，易于将病床转为产床。

14、床面全长≥215cm，椅式时全长≥160cm。

15、床面宽度≥105cm（含护栏），孕妇坐卧舒适，可母婴同床。

16、床身调节高度：最高≥95cm，最低≤60 cm。

17、背板倾斜角度≥70度。

18、床身倾斜角度：前倾≥5度，后倾≥12度。

19、最大承载≥160公斤。

20、妇科污物盆容量：14L

21、配件：床头板床尾板、曲柄升降护栏、腿架、抓杆、腿固定带、新生儿床垫、不锈钢污物盘（可拆卸）、吊瓶挂钩。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！