一般监护仪配置均为无创模式，某些型号的监护仪可配置有创模块及微流呼末CO2，儿科所需要的并不是单独的有创模块和微流呼末CO2，是希望在新购置的监护仪中，其中一台配置有创血压监测，一台配置微流呼末CO2，

谢谢。

连云港市第一人民医院监护仪及微流呼末CO2、有创模块

商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院监护仪及微流呼末CO2、有创模块采购，主要用于婴幼儿外科手术相关参数的测定。卖方负责将监护仪及微流呼末CO2、有创模块运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:监护仪及微流呼末CO2、有创模块，采购数量：监护仪4台、微流呼末CO2模块1套；有创模块1套

相关参数如下：

1	硬件结构

1.1	主机显示器一体化设计。

1.2	无风扇等散热装置。

1.3医用专业显示器：触屏操作。

1.4	波形显示≧4通道

1.5	报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。

1.6	具备网络接口。

1.7	具备内置锂电池，工作时间> 3小时。

2	用户界面

2.1	可自定义屏幕显示方式，波形和数值的大小、位置任意调节。

2.2	波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

3	 测量性能及软件

3.1	心电

3.1.1	心电监护带宽 0.05-150Hz

3.1.2	具备多种心律失常分析，含房颤分析。

3.1.3	具有QT及QTc分析，实时显示数值。

3.2	呼吸：阻抗

3.3	无创血压

3.3.1	双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

3.4	脉搏血氧饱和度

3.4.1	指压式或捆绑式传感器

3.4.2且有灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

3.5 选配有创压力

3.5.1  测压范围： -40至360mmHg

3.6 选配微流二氧化碳监护

3.6.1 CO2 范围 0-150 mmHg (0-20 kPa)， AwRR 气道呼吸率范围 0-150 rpm

3.7	可储存趋势≧48小时，并可以表格和图形形式进行回顾。

3.8	事件回顾，快速浏览回顾分析，对患儿病情的快速变化进

*4.监护仪为强检计量设备，卖方需提监护仪首次计量强检费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。

四、其他要求：

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

4.4、厂家终生免费开放维修密码。

4.5、签约后15日内供方免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试。

4.6设备具有相当的权威性、可比性。投标设备同型号产品（包括上述所有模块功能）在江苏地区三甲综合性医院至少有五家用户，提供准确真实的相关联系人及电话以备核查。

4.7、供方须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收。

4.8、供方应提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括主机及选购模块的注册证）。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！