连云港市第一人民医院

多体位治疗床技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院多体位治疗床采购。卖方要把多体位治疗床运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 多体位治疗床 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

适用范围：本理疗床可为手法理疗、按摩和牵引提供各种便利。由于床体高度及床面各段位不同角度的调节得到简化，理疗位置能得到充分的调整，有多个体位供理疗师选择使用。

1、机械支撑系统，支撑理疗床自身以及床上的患者手部升降，包括床体的水平移动；

2、机械控制部分，由脚踏杆及其联动装置，控制主电动推杆的升降，也就是控制床体和患者的整体升降；

3、电动推杆系统，由主电动推杆和背部电动推杆以及电源和控制器组成，主电动推杆作用于理疗床的整体升降，由机械控制部分和手持控制器同时控制；背部电动推杆作用于背部的升降，由手持控制器控制；

4、自锁式气弹簧作用于头部、大腿部和小腿部的升降，由气弹簧的控制头控制；

5、托架和床垫，用于支撑患者，辅助理疗师针对患者不同体位时身体各部位的理疗。

6、下肢外展调节在床体两侧的中部，拧动构件下方把手松开锁紧机构，即可自由调节下肢外展的角度；把手锁紧后，可将下肢部相对固定于一定的外展角度，便于治疗师的治疗。

参数：

| 外形尺寸（宽×长） | （680mm±20 mm）×（2050mm±50 mm） |
| --- | --- |
| 高度 | 最低500mm±50 mm；最高980mm±50 mm |
| 电源 | AC220±22 V，50±1 Hz交流电 |
| 电源输入 | 最大250VA |
| 头部上下折叠最大角度 | 向上25°～45°向下40°～80° |
| 手部升降高度 | 0~180mm±18mm |
| 大腿部上下折叠最大角度 | 向上40°～60°向下5°～20° |
| 小腿部上下折叠最大角度 | 向上30°～60°向下50°～90° |
| 下肢部外展角度 | 60°～90° |
| 安全分类 | Ⅱ类，B型应用部分 |
| 防易燃麻醉气体 | 非AP/APG设备 |
| 重量 | 100 kg |
| 最大载重 | 150kg |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20