连云港市第一人民医院

磁振热治疗仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院磁振热治疗仪采购。卖方要把磁振热治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 磁振热治疗仪 本次采购数量：3台

配置及技术规格：

- 具有国家规定的医疗器械产品注册证；入选国家中医药管理局第一批推荐中医诊疗设备；此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；产品为省级以上高新技术产品；

- 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

- 性能参数：

  - 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

  - *独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

  - *磁场强度：仪器在有输出时的磁场强度≤38mT；

  - 振动频率：仪器在连续输出时的振动频率为50Hz±2Hz；

  - *治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

  - 颈肩型、标准型两种治疗导子可供选择；

  - 特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

  - 治疗时间0~99min可调，以1min为单位设定；

  - 具有多种安全保护装置：

- 输入过流保护装置；

- 输出过流保护装置；

C)   双重过温度保护装置。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20