连云港市第一人民医院

干扰电治疗仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院干扰电治疗仪采购。卖方要把干扰电治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 干扰电治疗仪 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

1、适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗

2、性能特点：

2.1多种干涉模式：IFC立体干涉、IFCW立体向量、PMC调制、PMC2立体调制、程序；

2.2 多种治疗方式的设定：5种干涉模式、4种治疗模式、5种吸引模式、6种向量、4种扫引时间，提供医生更多的选择；

2.3 负压吸引式电极:吸引压在-30--300mmHg范围内可调，结合5种吸引模式，使电均匀导入人体，并具备拔罐推拿按摩作用，自动吸引功能，使治疗更加方便；

2.4输出通道：单路三维输出；

2.5具有顶盘加热功能，温度控制在45℃；

2.61/f节奏：输出频率由3种自然脉冲组成，更以降低适应性，提高治疗效果；

2.7治疗结束时，强度调节旋钮自动回到起始位置；

2.8使用4.2极法可治疗1个部位，或使用调制2极法可分别治疗3个部位；

2.9多种安全装置：过电流停止、过电压停止、各组之间输出电流差过大停止、自动从零开始、顶盘加热采用双重温度保护控制。

3、技术参数

3.1输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz

3.2治疗波形：正弦波

3.3干涉频率：1Hz-120Hz

3.4 治疗时间：0-99分钟可调

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20