连云港市第一人民医院麻醉科

2017年购买1台脑氧监测系统技术参数要求

一、项目用途：原装进口脑部氧检测系统，用于围术期患者脑氧监测。

二、主要技术参数与性能指标：

1、脑部血氧检测系统,整机原装进口。

2、局部氧饱和度：能实时显示患者局部氧饱和度。。

3、测量技术：采用发光二极管产生的无害，近红外光技术，最大检测深度2.5cm，能实时监测四通道局部氧饱和度信号。

4、报警极限范围：高范围：20-95%；低范围：15-90%，不得跨越高极限和低极限。

5、数据趋势图：实时观察局部氧饱和度（rSO2）的变化趋势。

6、历史数据记录/回顾：可以记录最多20条历史记录，以趋势图模式/趋势表格模式回顾。

7、打印功能：可通过移动存储器打印分析数据。

8、系统自检功能：主机、数据转换器、传感器顺序自检，有自动检测、自动诊断功能。

9、专用高精度传感器：根据使用范围不同分为成人传感器/儿童传感器。

10. 彩色屏幕≥10英寸。

11. 数据输出端口：RS-232串行接口，USB2.0接口。