连云港市第一人民医院

麻醉监护仪商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院麻醉监护仪采购。卖方应将麻醉监护仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:麻醉监护仪               本次采购数量：15台

㈠、主机功能：

1、适用范围及要求：适用于成人、儿童、新生儿手术麻醉过程的监测。
    2、模块化、插件式麻醉监护仪，每台监护仪具有≥6个插槽。所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作。
    3、≥19寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器，触屏、旋钮及背光快捷键。

4、波形显示：≥8道，参数窗口(20。 
    5、趋势存储：≥24小时。 
    6、适合麻醉科使用，抗高频电刀干扰能力强，具有手术领域、术后恢复领域专业软件包。

7、内置电池，保证在断电后能够持续运行1小时以上。

8、提供设备地线的连接线。

9、开放数据接口，便于连接医院的手术麻醉信息系统。

10、要求监护仪预留肌松、BIS和呼吸力学插槽，并预留模块升级位置。

11、提供原厂生产的监护仪支架，用于固定监护仪，需将监护仪的显示屏固定于（医院制定的）麻醉机的右侧。

㈡、监测功能： 
    1、心电监测，每台配置具有抗干扰能力的电缆2套（需要扩展插件的，也同时需要2套扩展插件）、三导心电导连线3套、五导心电导连线1套。

2、NBP监测 ，每台机器配置2根无创血压连接管，超大血压袖带1套、成人标准袖带3套、儿童袖带1套、婴幼儿袖带1套。

3、SpO2监测，每台机器配置可重复使用的成人血氧饱和度探头3套、可重复使用的儿童血氧饱和度探头2套、血氧探头连接线2根。
    4、每台机器配置二道有创压力监测。

5、每台机器配置二导体温，鼻咽探头2个。

6、在15台监护仪中，配置10套脑电双频指数就（BIS）监测插件和传感器，用于BIS监测。

7、在15台监护仪中，配置2套神经肌电传导监测：刺激模式：四个成串刺激（TOF），提供机械传感器和电子传感器。

8、优先考虑能够配置多功能监测模块，用于院外或院内病人转运过程中监护的监护仪。要求：5寸彩色TFT显示，可支持交流电或锂电池供电，可监测心电，呼吸，心率，有创血压，血氧饱和度，脉搏等。

*9、监护仪是强检计量设备，卖家需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

1、提供用户操作手册和维修手册 。

2、提供消耗品的优惠供应价格，评标时作为考虑 。
    3、保修期≥2年，免费提供每年4次保养。
    4、维修24小时快速反应 。

5、卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能。

6、卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

四、其他要求

1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

2、若为进口产品，交货时提供海关报关单及商检证书。

3、提供所投型号产品的真实用户。

4.所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

二〇一七年三月八日