连云港市第一人民医院麻醉科

2017年购买10台麻醉工作站技术参数要求

一、项目用途：

进口品牌麻醉工作站10台，适用于各种手术的麻醉。

二、主要技术参数与性能指标：

1、  进口品牌麻醉工作站。

- 适用新生儿，儿童，成人。

- 呼吸模式：具有容量控制VCV和压力控制PCV模式，还需有SIMV和PEEP模式。潮气量≤20ml。

- 双麻醉气体挥发罐罐位。

- 每台机器配备原厂最新款七氟烷挥发罐一个。

- 具有开机自检功能。

- 三气源电子流量计：氧气、空气、笑气。

- 外接新鲜气体输出口。

- 具有潮气量实时动态补偿。

- 主机显示屏≥12英寸。

- 呼吸机采用液晶显示屏，显示气道压力波形，并能监测潮气量、呼吸频率、分钟通气量、吸呼比、气道压力（Paw Peak PEEP）的功能，以及显示各种气体浓度和肺功能监测结果。

14、具有氧气、笑气、二氧化碳和五种麻醉药物浓度监测和自动识别功能。每台提供气体采样耗材20套（采样管、集水杯等）。

15、自动识别，麻醉气体浓度监测；显示吸入/呼出麻醉气体浓度值，波形和呼吸频率，MAC值等。

16、具有肺功能监测功能：可监测呼吸道力学参数，包括：气道各种压力监测、吸入和呼出潮气量和分钟通气量监测、呼吸频率及吸呼比监测、呼末正压监测、气道顺应性监测以及气道阻力监测；能描记出实时压力-容量环。提供肺功能监测用耗材20套（或流量传感器耗材）。

17、氧浓度监测，采用顺磁氧技术，无需氧电池等耗品

18、趋势数据图形趋势及数字趋势。

19、能设置多种报警参数，成人儿童通用。

- 低氧保护装置。

- 呼吸回路可拆卸消毒。

- 配有主动式麻醉废气排放系统。

- 流量范围：氧气：0.05 -15.0L/min  笑气：0–10L/min。

- 流量补偿范围：0.2~15L/min。

- 气道压力监测：－9～99cmH2O。

- 呼吸比：2：1～1：5。

- PEEP： 4～30cmH2O。

- 呼吸频率：4～50BPM。

- 必须开放数据接口，便于连接医院的手术麻醉信息系统。

- 内置电池，保证在断电后能够持续运行1小时以上。

- 31、配备原装小氧气瓶，安装与麻醉机上，用于中心供养故障后短时间使用。

- *32、麻醉机属于强检计量设备、卖方需承担该设备首次计量检测费用。

- 三、售后服务：

1、提供用户操作手册和维修手册。

2、提供消耗品的优惠供应价格，评标时作为考虑。 
3、保修期：1年，免费保养1年4次。
4、维修24小时快速反应 。