连云港市第一人民医院麻醉科

2017年购买1台原装进口自体血回收机技术参数要求

一、项目用途：原装进口自体血回收1台，适用于围手术期患者血液回收。

二、主要技术参数与性能指标：

1、彩色触摸屏，直观易读的图表显示及在线帮助；360度旋转移动，适合手术室工作环境。

2、保护红细胞和组织的完整，不受破坏。

3、泵速 0-1000ml/min,可调节，适宜不同出血速度下的血液回收。

4、具有储血器水平侦测器、清洗质量监测器、空气监测器、红细胞溢出监测器、卡紧管路监测器、废液带称重监测器、离心杯渗漏监测器、离心杯光学监测器。

5、设备采用中文操作界面配以图形显示。

6、回收质量要求：红细胞压积≥50%，血细胞回收率≥95%，血浆游离血红蛋白洗净率≥98％，肝素洗净率≥99.4％，标准洗涤时间3～5 min/周期。

7、具有全自动智能无人值守模式。

8、多种规格的离心杯，可应用于不同手术的需要。